# 采购内容及需求

## 一、采购内容一览表

| 标段 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心脏按压复苏仪 | 2套 | 2021年 7月20日前到货 | 瑞安市人民医院 |
| 2 | 技术资料 | 全套 |  |  |
| 3 | 投标商须提供的其他资料 |  |  |  |

## 二、招标技术要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围：用于成年患者实施心肺复苏 |  |
| 心肺复苏器 1台 |  |  |
| 2 | 主要技术参数 |  |
| 2.1 | 驱动模式：电动、电控 |  |
| 2.2 | 至少具备2种工作模式：连续按压模式，30：2模式。 |  |
| 2.3 | 按压频次≥100次/分钟 |  |
| 2.4 | 按压深度范围:0-6cm |  |
| 2.5 | 每次按压释放后，可保证胸骨完全回弹。注明具体方法或原理 |  |
| 2.6 | 按压方式：点式按压/胸腔按压 |  |
| 2.7 | 按压释放比1：1 |  |
| 2.8 | 在不移动病人的情况下可准确固定病人的心脏按压位置；按压器机械固定牢靠，保持垂直按压 |  |
| 2.9 | 配置固定带，加强病人与按压主机的固定 |  |
| 2.10 | 单独使用电池可持续工作时间≥30min |  |
| 2.11 | 室温条件下，电池充电时间≤4小时 |  |
| 2.12 | 可满足转运使用，无需氧气瓶和电源等附加使用条件 |  |
| 2.13 | 配置专门的便携背包 |  |
| 心肺复苏器 1台 |  |  |
| 3 | 主要技术参数 |  |
| 3.1 | 驱动模式：气动、气控 |  |
| 3.2 | 具备自动连续按压工作模式。 |  |
| 3.3 | 按压频次≥100次/分钟 |  |
| 3.4 | 按压深度范围:0-6cm |  |
| 3.5 | 按压方式：点式按压/胸腔按压 |  |
| 3.6 | 心脏按摩头为软结构,非橡胶材质，按压时的弹性变形量自动扣除，确保按压深度准确 |  |
| 3.7 | 按压释放比1：1 |  |
| 3.8 | 在不移动病人的情况下可准确固定病人的心脏按压位置；按压器机械固定牢靠，保持垂直按压 |  |
| 3.9 | 配置固定带，加强病人与按压主机的固定 |  |
| 3.10 | 具有氧气驱动压力正常指示显示器，进气压力≥0．35Ｍpa |  |
| 3.11 | 具有输入氧气压力过大保护自动泄压功能，压力释放阀开启条件≥0．7Ｍpa |  |
| 4 | 其他 |  |
| 4.1 | 两台设备分别报单价 |  |
| 4.2 | 设备整机(含所有部件和配件)保修两年 |  |
| 4.3 | 随机提供书面版和电子版SOP(标准操作规程，非使用说明书) |  |
| 4.4 | 列出投标机型所含的配置清单 |  |
| 4.5 | 提供主要附件和零配件和耗材清单及价格（长期有效）。 |  |
| 4.6 | 所有不包含在整机质保中的第三方设备的质保价格单独报价。 |  |