# 采购内容及需求

## 一、采购内容一览表

| 标段 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸湿化治疗仪 | 1批 | 2021年 # 7月20日前到货 | 瑞安市人民医院 |
| 2 | 技术资料 | 全套 |  |  |
| 3 | 投标商须提供的其他资料 |  |  |  |

## 二、招标技术要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围：用于有自主呼吸的患者，通过提供一定流量、加温湿化的呼吸气体进行治疗 |  |
| 2 | 主要技术参数 |  |
| ▲2.1 | 气流量≥35L/min ，标明流量范围 |  |
| ▲2.2 | 温度控制范围≥31℃-37℃，多档可调，详细标明 |  |
| ▲2.3 | 氧浓度范围：21%-100%；一体化超声实时氧浓度监测，无氧电池消耗 |  |
| 2.4 | 湿度输出范围≥32–44mgH2O/L |  |
| 2.5 | 湿化水罐自动注水功能：由水瓶自动加水，可变容积≤280mL |  |
| 2.6 | 内置涡轮技术：无需空压机，无气源也可独立工作 |  |
| 2.7 | 管路内置螺旋加热丝，具有加热和监测功能 |  |
| 2.8 | 可监测和直观显示参数：气体流速，气体温度，气体氧浓度 |  |
| 2.9 | 报警功能至少包含呼吸管路连接异常，漏气，堵塞，氧浓度过高或过低，无法达到目标流量，水罐水量，无法达到目标温度，工作条件不合适，断电报警 |  |
| 3 | 其他 |  |
| 3.1 | 设备报单价，我院参照预算，按需购买 |  |
| 3.2 | 提供耗材阳光采购码及价格（实时保证以阳光采购平台的最低价供货） |  |
| 3.3 | 其他优惠条件 |  |
| 3.4 | 整机(含所有部件和配件)保修两年 |  |
| 3.5 | 随机提供书面版和电子版SOP(标准操作规程，非使用说明书) |  |